招

标

文

件

（全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪）

湘潭市江麓医院

江麓医院

医疗设备采购招标公告

经湘潭市雨湖区卫生局同意，江麓医院决定通过公开招议标的形式对所需设备进行采购，欢迎对此有兴趣的单位参加竞标。

一、招标内容：

品目：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

二、竞标公司资质要求：

1、 凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的，具有法人资格和从业资格的，有能力提供招标货物的制造商或授权供应商均可参加竞标。

2、 工商注册登记应为两年以上，注册资金为人民币150万元（含150万元）以上。

3、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

三、报名资料要求：

1、营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、产品生产制造许可证及注册证；5、进口商品需入境货物检验检疫证明；6、法人代表授权书；7、法人授权代表身份证。

四、报名时间及地点：

竞标单位于2019年 3月25 日上午至 3 月 29 日下午携带上述报名资料到江麓医院设备科报名。竞标资料及竞标服务费每份售价人民币贰百元整（￥200.00元），竞标文件售后不退。

江麓医院地址：湘潭市解放北路4号

五、开标时间及开标地点：

开标时间：初定2019  年 4 月4  日（星期 四 ）上午9:00（如有变动另行通知）

地    点：江麓医院小会议室

联 系 人：厉承明    汤光泉

联系电话：厉承明15898507980、汤光泉13786226672

六、评标办法：

根据经营资质及产品的性能、价格综合比较确定中标公司。

湘潭市江麓医院

2019年3月

附页：

全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数及要求

附页：

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：壹套（原装进口，为近两年新机型）

三、外部配置：超声工作站一套（含PACS接口、联想i5电脑、连供彩色打印机），

超声诊断床1张，超声工作椅1把，UPS1台

四、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力。

五、主要技术规格及系统概述：（说明：所列设备参数为基准参考依据，相当或优于所列参数的进口品牌设备--飞利浦、GE、西门子等，均为本次采购选择范围）

5.1 主机成像系统：

5.1.1  高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸,操作界面中文化，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整。

5.1.3 脉冲优化处理技术

5.1.4 自适应增益补偿技术

5.1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

5.1.6 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度

5.1.7 组织多普勒技术DTI；

5.1.8 脉冲反向谐波成像单元；

5.1.9 彩色多普勒成像技术；

5.1.10 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

5.1.11 彩色多普勒能量图技术及方向性能量图技术

5.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.13 动态范围≥200dB

5.1.14 数字化通道≥4,000,000

5.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整获取最佳图像

5.1.16空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

5.1.17自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.18 实时二同步 /三同步能力；

5.1.19 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.1.20 内有一体化超声工作站；

5.2 先进成像技术：

5.2.1  超宽视野成像扫描技术

- 测量功能,电影回放功能

- 线阵、凸阵探头具备

- 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

5.2.2 具备智能多普勒血管检查技术：单键优化二维、多普勒图像质量

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 探头接口选择：≥ 4个，激活可互换通用

6.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.3 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从2 MHz 到12MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频，中心频率明确；

6.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

6.2.4  电子线阵探头有效阵元数≥256

电子凸阵探头有效阵元数≥128

电子相控阵探头有效阵元数≥80

6.2.5 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）

血管/小器官线阵探头（4.0-12.0MHz）

心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz）

6.2.6 探头视野≥180度

6.2.7 扫描深度≥30cm

6.2.8  B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

6.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥47帧/秒

6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节。

6.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

6.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.7 接收超声信号系统动态范围≥200 dB，

6.3.8 二维灰阶成像  256 灰阶。

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s

6.4.4 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；

6.4.5 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.8 零位移动： 9 级；

6.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

6.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm深度时，彩色扫描帧率  10帧/秒；

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6  超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7  记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站： 数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 主机硬盘容量≥500GB

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

6.8 技术手册：中文操作手册